Техническое задание на разработку индикатора G.704

1.	Назначение
Индикатор G.704 (далее - индикатор) предназначается для оценки без перерыва связи качества трактов Е1, по которым передаются структурированные (G.704) сигналы.
2.	Технические характеристики
2.1.	Индикатор имеет приемную часть (Вход Е1) и тактовую синхронизацию по принимаемому сигналу Е1.
2.2.	Скорость принимаемого сигнала - 2048 кбит/с 50ррm.
2.3.	Код принимаемого сигнала - НDВ-3.
2.4.	Стык - симметричный, входное сопротивление - не менее 2 кОм.
2.5.	Индикатор должен отображать индикаторами следующие дефекты и аномалии: LOS, А1S, ES, SЕS, RAI (remote alarm indication   состояние бита 3 в таймслоте 0). При этом красными индикаторами должны отображаться дефекты и аномалии, имеющиеся в текущий момент, желтыми (оранжевыми) - имевшие место ранее и завершившиеся к текущему моменту.
2.6.	Индикатор должен иметь зеленый индикатор «Норма», который должен светиться при отсутствии дефектов, перечисленных в п.2.6.
2.7.	Индикатор должен иметь табло, отображающее интервал времени (и часах, минутах и секундах), прошедший с момента начала контроля. После завершения интервала контроля на табло должно отображаться текущее значение даты и времени, т.е. индикатор должен иметь встроенные часы с независимым генератором и питанием.
2.8.	Индикатор должен иметь возможность установки даты и времени.
2.9.	Индикатор должен иметь 4 кнопки: одна – для старта без ограничения интервала времени и для остановки процесса контроля, при повторном нажатии (старт/стоп); другая – для старта на интервал 15 мин; третья – для старта на 24 часа; четвёртая – для включения протоколирования в файл.
2.10.	Индикатор должен иметь память для хранения результатов контроля в виде файлов, имя которым присваивается автоматически и содержит информацию о дате и времени начала контроля и его длительности. Объем памяти должен позволять хранить результат контроля длительностью 24 часа.
2.11.	Индикатор должен иметь разъем для подключения IIK для считывания результатов контроля, записанных в памяти, с целью их просмотра и вывода на принтер.
2.12.	Считанная из памяти индикатора информация должна иметь вид журнала событий, с отображением времени начала и конца каждого из них. Событиями являются: начало, контроля, LOS, AIS, ES, SES, RAI, окончание контроля.
2.13.	Электропитание индикатора   от адаптера сети 220 В.
2.14.	Суммарная стоимость покупных изделий индикатора (включая стоимость адаптера, чехла и измерительных шнуров) не должна превышать $80.
Подготовил: А. Попов
24.01.05