Влияние формы напряжения и тока на показания приборов.

При измерении переменных напряжений и токов пользуются следующими значениями: средним; средневыпрямленным; среднеквадратический (действующим); амплитудным (пиковым). Использование большого числа различных значений обусловлено сложней формой переменного напряжения или тока. В качестве стандартной формы при градуировке шкал приборов используют синусоидальные напряжения или токи.

Среднее значение периодического напряжения определяют по формуле

где Т - период напряжения, u(t) - мгновенное значение напряжения.

Средневыпрямленное значение напряжения определяется средним значением модуля напряжения

Среднеквадратическое (действующее) значение напряжения равно

Связь между амплитудным, средним (или средневыпрямленным) и действующим значениями напряжения устанавливают при помощи специальных коэффициентов амплитуды, форма и усреднения. Коэффициент амплитуды устанавливает соотношение между амплитудным (пиковым) и действующим значениями напряжения

коэффициент формы - между действующим и средним значениями

а коэффициент усреднения - между амплитудным и средним значениями

Коэффициенты амплитуды, формы и усреднения связаны зависимости

и лишь в первом приближении характеризуют форму кривой напряжения.

При этом для любого периодического напряжения имеет место неравенств ,которое для напряжения симметричной прямоугольной формы переходит в равенство .

Для характеристики формы переменного напряжения используют также разложение его в гармонический ряд Фурье. При этом степень отклонения формы напряжения от синусоидальной характеризуют при помощи коэффициентов искажения и гармоник.

Коэффициент искажений характеризует отношение действующего значения напряжения высших гармоник (кроме первой) к действующему значению несинусоидального напряжения

где Un-1 - действующее значение напряжения высших гармоник. U - действующее значение несинусоидального напряжения.

Коэффициент гармоник характеризует отношение действующего значения напряжения высших гармоник к действующему значению напряжения первой (основной) гармоники

где U1 - действующее значение напряжения первой гармоники. Коэффициенты гармоник и искажений связаны соотношением

Действующее значение напряжения можно определить через действующее значение напряжения первой гармоники и коэффициент гармоники

Измерение коэффициентов гармоник и искажений выполняют при помощи селективных вольтметров. При этом действующее напряжение высших гармоник определяют по формуле

где Uк. - действующее значение напряжения К-й гармоники, К. - порядковый номер гармоники.
В большинстве случаев шкала вольтметра градуируется по действующему значению синусоидального напряжения так, что при измерении несинусоидального напряжения обуславливает наличие дополнительной погрешности из-за отклонения формы измеряемого напряжения от синусоидальной. При измерении несинусоидального напряжения в показания вольтметра должна быть внесена поправка и действующее значение несинусоидального напряжения вычисляют по формуле

где Кф - коэффициент формы измеряемого напряжения; Кф.син - 1,11 - коэффициент формы синусоидального напряжения; Uип - показания прибора.

Значения коэффициентов амплитуды, формы и усреднения для некоторых форм напряжения приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Форма напряжения | Коэффициент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ка | Kф | Kу |
| Синусоидальная |  |  |  |
| Прямоугольная | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Треугольная |  |  | 2,00 |