Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №1

по дисциплине

"Метрология, стандартизация и сертификация"

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Выполнили: ст. гр. МКС-415:

Ахмадуллина Н.А.

Буянова С.Н.

Нурутдинова С.Р.

Проверил: Лапчик Д.Р.

Уфа 2007

Цель работы - ознакомление с принципом действия и устройством приборов для измерения напряжения и тока, исследование их основных метрологических характеристик и приобретение практических навыков работы с измерительными приборами.

Выполнение работы:

- Определение основной погрешности, вариация показаний и поправки вольтметра выполняют по схеме, изображенной на рис. 1. В качестве поверяемого прибора используют вольтметр типа МПЛ-46 (М253), а образцовый служит цифровой вольтметр типа В7-38 (В2-23). Перед проведением измерений приборы включить в сеть и выждать 10…15 мин. Затем произвести установку нуля вольтметра МПЛ-46.

Рис.1

Для выполнения п.1 программы поверяемый вольтметр МПЛ-46 устанавливают на диапазон 7,5 В и измеряют напряжение на всех оцифрованных делениях шкалы, изменяя входное напряжение регулируемого источника Б5-44А (ТЕС-13). Измерение напряжения на каждом оцифрованном делении шкалы МПЛ-46 производят дважды: один раз при возрастании напряжения (показание образцового вольтметра U’обр), а второй раз при убывание напряжения (показание образцового вольтметра U’’обр). При этом на образцовом вольтметре В7-38 необходимо выбрать поддиапазон, обеспечивающий не менее трех значащих цифр. Результаты измерений занести в ф.1.

Действительные значения на оцифрованных делениях шкалы поверяемого вольтметра определяют как среднее значение двух измерений Uср=(U’обр+U’’обр)/2.
Расчет погрешности измерений выполняют по формулам:
Абсолютная погрешность U=Uпов-Uср,
Относительная погрешность =(U/ Uпов)*100%,
Приведенная погрешность п=(U/ Uном) *100%,
где Uном=7,5 В – номинальное значение напряжения поверяемого.
Вариацию показаний вольтметра определяют по формулам:
Абсолютное значение вариации Uобр=U’обр-U’’обр,
Приведенное значение вариации в=(Uобр/ Uном)*100%,
Поправку вольтметра вычисляют по формуле П=-U.
Из полученных значений п и в необходимо выбрать наибольшее и сравнить их с классом точности Кu поверяемого вольтметра. Если п макс и в макс окажутся больше Кu, то поверяемый вольтметр нельзя использовать с указанным классом точности.

Форма 1

| Показания поверяемого прибора | Uпов ,В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показание образцового прибора | U’обр ,В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U’’обр ,В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действительное значение напряжения | Uср ,В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность градуировки | U ,В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п ,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поправка | П ,В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариация показаний | Uобр ,В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в ,% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Использование табличных значений поправки позволяет существенно уменьшить погрешность измерения напряжения поверяемым вольтметром. Вводя поправку в результат измерения, получаем действительное значение напряжения U=Uпов-U=Uпов+П.

2. Определение чувствительности и цены деления выполняют на указанных поддиапазонах вольтметра МПЛ-46 и электронного вольтметра В7-38. Чувствительность приборов рассчитывается по формуле

S=Nном/Uном,                                 (11)

где Nном – номинальное число делений шкалы прибора, Uном – номинальное (предельное) значение напряжения на выбранном поддиапазоне.
Цену деления прибора определяет по формуле .

Исходные данные и результат расчёта свести в ф.2.

Форма 2

| Номинальное напряжение поддиапазона Uном , В | 7,5 | 15 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное число делений шкалы Nном, дел |  |  | - | - |
| Чувствительность S, дел/В |  |  | - | - |

Для цифрового вольтметра цену деления определяют как значение единицы младшего разряда на выбранном поддиапазоне. Отношение номинальное напряжение Uном для выбранного поддиапазона к цене деления Uм=С характеризуется количество уровней дискретизации Ng=Uном/Uм. Результаты определения основных характеристик цифрового вольтметра В7-38 на различных поддиапазонах измерения свести в ф.3.

Форма 3

| Номинальное напряжение поддиапазона Uном , В | 1 | 10 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена деления Uм, В |  |  | - | - |
| Количество уровней дискретизации Ng ,дел |  |  | - | - |

3. Определение входного сопротивления вольтметров выполняют по схеме, изображенной на рис.2 входное сопротивление измеряют для вольтметра типа МПЛ-46 на диапазоне  измерений  7,5 В, для В7-38 на диапазоне измерений 10 В.

Рис. 2

При измерении входного сопротивления вольтметра последовательно с его входной цепью включают магазин сопротивлений Rм, Перед началом измерений на выходе источника Б5-44А (ТЕС-13) устанавливают минимальное напряжение, а сопротивление магазина устанавливают на нуль. После этого, изменяя напряжение источника Б5-44А, устанавливают  его равным или близким к номинальному напряжению выбранного поддиапазона.

Затем для вольтметра МПЛ-46 увеличивают сопротивление магазина Rм до тех пор, пока показание вольтметра не уменьшится на 50%.

При измерении Rвх цифрового вольтметра В7-38  установить сопротивление магазина     Rм =R0=100 кОм.

Входное сопротивление вычисляют по формуле Rвх=U2R0/(U1-U2), где U1 – измеренное напряжение при Rм =0; U2 - измеренное напряжение при Rм= R0. Для вольтметра МПЛ-46 U2=0,5 U1, следовательно Rвх= R0.

Мощность, потребляемую входной цепью вольтметра, рассчитывают по формуле Pвх=U2ном/Rвх.

Результаты измерений и вычислений для вольтметров МПЛ-46 и В7-З8 свести в ф. 4.

Форма 4

| Тип вольтметра | Входное сопротивление и мощность на поддиапазонах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uном1= 7,5 В |  | Uном2= ,В |  | Uном3= ,В |  |
|  | Rвх ,Ом | Pвх , Вт | Rвх ,Ом | Pвх , Вт | Rвх ,Ом | Pвх , Вт |
| МПЛ-46 |  |  | - | - | - | - |
| В7-38 |  |  | - | - | - | - |

4. Определение погрешностей при прямых и косвенных измерениях тока выполняют по схеме, изображенной на рис. 3. При измерении тока напряжение U = 10 В от источника Б5-44А (ТЕС-13) подводят к цепи, в качестве нагрузки которой используют сопротивление Rм = 400 Ом, устанавливаемое на магазине РЗЗ. Измерение тока производят двумя приборами: электромеханическим амперметром типа Э59 и вольтметром В7-38 (В2-23), подключенным параллельно  Rм (резистор R0  при этом  не используется). Результат измерений заносят в ф. 5.

Рис. 3

Форма 5

| Способ измерения | Измеренное значение тока Iизм, А | Абсолютная погрешность i.A | Относительная погрешность i ,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямой (Э59) |  |  |  |
| Косвенный (В7-38) |  |  |  |

Абсолютную погрешность при прямом способе измерения тока определяют по Формуле i=Кi Iном /100, где Ki - класс точности амперметра Э59, Iном- номинальное значение тока амперметра.

Относительную погрешность при прямом способе измерения тока рассчитывают по формуле i=(i/ Iизм)100%.

Значение тока при косвенном способе измерения определяют по формуле Iизм=Uизм/Rо.

Относительную погрешность измерения косвенным способом рассчитывают по формуле

погрешность измерения напряжения ( для цифрового вольтметра В7-38 коэффициенты погрешности имеют значения: С =0,05, d = 0,02, UK = 10 В) ; δR = 0,05% - погрешность образцового сопротивления (магазина MCP-63).

Абсолютную погрешность измерения тока косвенным способом рассчитывают по формуле i = i Uизм/ (Rо *100). Результаты расчета погрешности сводят в ф. 5.

Вывод: