ВОЛЬТМЕТРЫ

- ПИКОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ:

- показание в пиковых значениях равно амплитуде (1/2 размаха) синусойды или амплитуде импульса;

- показание в среднеквадратических значениях для синусойды или импульсов равно амплитуда/√2 (или умножить на 0,707).

- СРЕДНЕВЫПРЯМЛЕННЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ:

- показание в средневыпрямленных значениях  для  импульсов равно амплитуда делить на скважность;

- показание в средневыпрямленных значениях  для  синусойды равно амплитуда делить на 1,57;

- показание в среднеквадратических значениях для  импульсов равно амплитуда делить на скважность и умножить на 1,11;

- КВАДРАТИЧНЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ:

- показание для импульсов равно √(амплитуда2/скважность)

- показание для синусойды равно амплитуда/√2 (или умножить на 0,707).

Среднее значение периодического напряжения определяют по формуле

где Т - период напряжения, u(t) - мгновенное значение напряжения.

Средневыпрямленное значение напряжения определяется средним значением модуля напряжения

Среднеквадратическое (действующее) значение напряжения равно

Связь между амплитудным, средним (или средневыпрямленным) и действующим значениями напряжения устанавливают при помощи специальных коэффициентов амплитуды, форма и усреднения. Коэффициент амплитуды устанавливает соотношение между амплитудным (пиковым) и действующим значениями напряжения

коэффициент формы - между действующим и средним значениями

а коэффициент усреднения - между амплитудным и средним значениями

Коэффициенты амплитуды, формы и усреднения связаны зависимости

и лишь в первом приближении характеризуют форму кривой напряжения.

При этом для любого периодического напряжения имеет место неравенств ,которое для напряжения симметричной прямоугольной формы переходит в равенство .

Значения коэффициентов амплитуды, формы и усреднения для некоторых форм напряжения приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Форма напряжения | Коэффициент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ка | Kф | Kу |
| Синусоидальная |  |  |  |
| Прямоугольная | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Треугольная |  |  | 2,00 |

В большинстве случаев шкала вольтметра градуируется по действующему значению синусоидального напряжения так, что при измерении несинусоидального напряжения обуславливает наличие дополнительной погрешности из-за отклонения формы измеряемого напряжения от синусоидальной. При измерении несинусоидального напряжения в показания вольтметра должна быть внесена поправка и действующее значение несинусоидального напряжения вычисляют по формуле

где Кф - коэффициент формы измеряемого напряжения; Кф.син - 1,11 - коэффициент формы синусоидального напряжения; Uип - показания прибора.