ФАЗОМЕТРЫ

1. Дискретность и разрешающая способность зависят от частоты счетных импульсов

и частоты измеряемого сигнала, и не зависят от величины измеряемого фазового сдвига.

2. Дискретность и разрешающая способность увеличиваются при  уменьшении частоты измеряемого сигнала и увеличение частоты счетных импульсов.

3. Диапазон однозначного измерения фазы с помощью осциллографа:

- для синусоидальной развертки - 0≤φ≤180;

- для линейной развертки - 0≤φ≤360.

В цифровых фазометрах широко используется метод преобразования угла сдвига фаз в интервал времени. При этом угол сдвига фаз определяют по формуле

|  | (11) |
| --- | --- |

а временные интервалы τ и Т измеряют путем заполнения их импульсами образцовой частоты с периодом Т0. Подсчет числа импульсов выполняется счетчиком. Структурная схема цифрового фазометра приведена на рис. Исследуемые сигналы U1 и U2, поступают на усилители-формирователи УФ1 и УФ2, преобразующие гармонические сигналы в импульсы прямоугольной формы, как показано на рис.  Полученные прямоугольные импульсы поступают на формирователь Ф, выходные импульсы которого имеют длительность, пропорциональную углу сдвига фаз. Импульсы образцовой частоты f0 от генератора ГОЧ проходят в счетчик СЧ через электронный ключ ЭК, который управляется выходным напряжением формирователя Ф. Индикация результатов измерения производится цифровым отсчетным устройством ЦОУ, показания которого пропорциональны углу сдвига фаз

|  | (12) |
| --- | --- |