Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОЦИЛЛОГРАФА

Отчет

к  лабораторной работе по дисциплине

"Метрология, стандартизация и сертификация"

Выполнили студенты

группы СПР-409:

Байбурин Н.Х.

Басыров И.Р.

Горшенин И.И.

Зайнуллин Р.Р.

Проверил:

Лапчик Д.Р.

Уфа 2007

Лабораторная работа № 2

Исследование электронного осциллографа

Цель работы - ознакомление с принципом действия и устройством электронного осциллографа, определение его основных метрологических характеристик и применение для наблюдения и измерения периодических и импульсных сигналов.

Выполнение работы:

1. Определение характеристик канала вертикального отклонения выполним, по схеме:

В качестве источника сигнала используем генератор импульсов Г5-78.

Результаты измерения занесли в ф. 1.

Форма 1

| Частота f, кГц | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y, В | 0,62 | 0,61 | 0,58 | 0,25 | 0,06 |
| Y/Ymax | 1 | 0,984 | 0,935 | 0,403 | 0,097 |

Ymax выбираем на частоте 1000 кГц.

По полученным данным построим АЧХ:

По АЧХ найдем полосу пропускания осциллографа:

Δf=13000 кГц

Переходная характеристика имеет вид:

Время нарастания определяется по формуле:

τн=350fв⋅1000

Отклонение измеряем по формуле:

δ=0,28−0,2690,28⋅100%=3,93%

Результаты измерений и вычислений времени нарастания занесли в ф.2.

| Измеренное значение τн, нс | Расчетное значение, τн, нс | Отклонение δ, % |
| --- | --- | --- |
| 28 | 26,9 | 3,93 |

Вывод: В ходе данной лабораторной работы мы ознакомились с принципом действия электронного осциллографа, определили его АЧХ, полосу пропускания, время нарастания, переходную характеристику. Получили достаточно узкую полосу пропускания и малое отклонение измеренного и расчетного значения времени нарастания.