Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №1

по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»

## Измерение напряжения и тока

Выполнил  : студент

группы МКС-415,

Проверил:

преподаватель

Лапчик Д. Р.

### Уфа – 2007

### Лабораторная работа №1.

### Измерение напряжения и тока.

1. Определение основной погрешности, вариация показаний и поправки вольтметра.

Определение основной погрешности, вариация показаний и поправки вольтметра выполняют по схеме, изображенной на рис. 1. В качестве проверяемого прибора используют вольтметр типа МПЛ-46 (М253), а в качестве образцового служит цифровой вольтметр типа В7-38 (В2-23). Перед проведением измерений приборы включить в сеть и выждать 10…15 мин. Затем произвести установку нуля вольтметра МПЛ-46.

Рисунок 1.

Для выполнения п. 1 программы поверяемый вольтметр МПЛ-46 устанавливают на диапазон 7,5В и измеряют напряжение на всех оцифрованных делениях шкалы, изменяя входное напряжение регулируемого источника Б5-44А (ТЕС-13). Измерение напряжения на каждом оцифрованном делении шкалы МПЛ-46 производят дважды: один раз при возрастании напряжения (показание образцового вольтметра U’обр), а второй раз при убывании напряжения (показание образцового вольтметра U’’обр). При этом на образцовом вольтметре В7-38 необходимо выбрать поддиапазон, обеспечивающий не менее трех значащих цифр. Результаты измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Показания поверяемого прибора | Uпов, В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показание образцового прибора | U’обр, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U’’обр, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действительное значение напряжения | Uср, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность градуировки | U, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поправка | П ,В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариация показаний | Uобр, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в, % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Действительные значения на оцифрованных делениях шкалы поверяемого вольтметра определяют как среднее значение двух измерений Uср=(U’обр+U’’обр)/2.

Расчет погрешности измерений выполняют по формулам:

Абсолютная погрешность U=Uпов-Uср,

Относительная погрешность =(U/ Uпов)*100%,

Приведенная погрешность п=(U/ Uном) *100%,

где Uном=7,5 В – номинальное значение напряжения поверяемого.

Вариацию показаний вольтметра определяют по формулам:

Абсолютное значение вариации Uобр=U’обр-U’’обр,

Приведенное значение вариации в=(Uобр/ Uном)*100%,

Поправку вольтметра вычисляют по формуле П=–U.

Из полученных значений п и в необходимо выбрать наибольшее и сравнить их с классом точности Кu поверяемого вольтметра. Если п макс и в макс окажутся больше Кu, то поверяемый вольтметр нельзя использовать с указанным классом точности.

Использование табличных значений поправки позволяет существенно уменьшить погрешность измерения напряжения поверяемым вольтметром. Вводя поправку в результат измерения, получаем действительное значение напряжения U=Uпов–U=Uпов+П.

2. Определение чувствительности и цены деления вольтметра.

Определение чувствительности и цены деления выполняют на указанных поддиапазонах вольтметра МПЛ-46 и электронного вольтметра В7-38. Чувствительность приборов рассчитывается по формуле

S=Nном/Uном,	(11)

где Nном – номинальное число делений шкалы прибора, Uном – номинальное (предельное) значение напряжения на выбранном поддиапазоне.

Цену деления прибора определяет по формуле .

Исходные данные и результаты расчёта приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Номинальное напряжение поддиапазона Uном, В | 7,5 | 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное число делений шкалы Nном, дел |  |  |  |  |
| Чувствительность S, дел/В |  |  |  |  |

Для цифрового вольтметра цену деления определяют как значение единицы младшего разряда на выбранном поддиапазоне. Отношение номинальное напряжение Uном для выбранного поддиапазона к цене деления Uм=С характеризуется количество уровней дискретизации Ng=Uном/Uм. Результаты определения основных характеристик цифрового вольтметра В7-38 на различных поддиапазонах измерения приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Номинальное напряжение поддиапазона Uном, В | 1 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена деления Uм, В |  |  |  |  |
| Количество уровней дискретизации Ng, дел |  |  |  |  |

3. Определение входного сопротивления вольтметра.

Определение входного сопротивления вольтметров выполняют по схеме, изображенной на рисунке 2 входное сопротивление измеряют для вольтметра типа МПЛ-46 на диапазоне  измерений  7,5 В, для В7-38 на диапазоне измерений 10 В.

Рисунок 2.

При измерении входного сопротивления вольтметра последовательно с его входной цепью включают магазин сопротивлений Rм. Перед началом измерений на выходе источника Б5-44А (ТЕС-13) устанавливают минимальное напряжение, а сопротивление магазина устанавливают на нуль. После этого, изменяя напряжение источника Б5-44А, устанавливают его равным или близким к номинальному напряжению выбранного поддиапазона.

Затем для вольтметра МПЛ-46 увеличивают сопротивление магазина Rм до тех пор, пока показание вольтметра не уменьшится на 50%.

При измерении Rвх цифрового вольтметра В7-38 установить сопротивление магазина Rм =R0=100 кОм.

Входное сопротивление вычисляют по формуле Rвх=U2R0/(U1-U2), где U1 – измеренное напряжение при Rм =0; U2 – измеренное напряжение при Rм=R0. Для вольтметра МПЛ-46 U2=0,5 U1, следовательно Rвх= R0.

Мощность, потребляемую входной цепью вольтметра, рассчитывают по формуле Pвх=U2ном/Rвх.

Результаты измерений и вычислений для вольтметров МПЛ-46 и В7-З8 приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Тип вольтметра | Входное сопротивление и мощность на поддиапазонах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uном1=7,5 В |  | Uном2= ,В |  | Uном3= ,В |  |
|  | Rвх, Ом | Pвх, Вт | Rвх, Ом | Pвх, Вт | Rвх, Ом | Pвх, Вт |
| МПЛ-46 |  |  |  |  |  |  |
| В7-38 |  |  |  |  |  |  |

4. Определение погрешности при прямых и косвенных измерениях тока.

Определение погрешностей при прямых и косвенных измерениях тока выполняют по схеме, изображенной на рис. 3. При измерении тока напряжение U=10В от источника Б5-44А (ТЕС-13) подводят к цепи, в качестве нагрузки которой используют сопротивление Rм=400 Ом, устанавливаемое на магазине РЗЗ. Измерение тока производят двумя приборами: электромеханическим амперметром типа Э59 и вольтметром В7-38 (В2-23), подключенным параллельно Rм (резистор R0  при этом не используется). Результат измерений занесён в таблицу 5.

Рисунок 3.

Таблица 5.

| Способ измерения | Измеренное значение тока Iизм, А | Абсолютная погрешность i, A | Относительная погрешность i, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямой (Э59) |  |  |  |
| Косвенный (В7-38) |  |  |  |

Абсолютную погрешность при прямом способе измерения тока определяют по Формуле i=Кi Iном/100, где Ki – класс точности амперметра Э59, Iном – номинальное значение тока амперметра.

Относительную погрешность при прямом способе измерения тока рассчитывают по формуле i=(i/Iизм)100%.

Значение тока при косвенном способе измерения определяют по формуле Iизм=Uизм/Rо.

Относительную погрешность измерения косвенным способом рассчитывают по формуле	δi=δU2+δR2, гдеδU=C+d(UkUизм−1)

Погрешность измерения напряжения (для цифрового вольтметра В7-38 коэффициенты погрешности имеют значения: С=0,05, d=0,02, UK=10 В); δR=0,05% – погрешность образцового сопротивления (магазина MCP-63).

Абсолютную погрешность измерения тока косвенным способом рассчитывают по формуле i=i Uизм/(Rо*100). Результаты расчёта погрешности приведены в таблице 5.

5. Вывод.