Лабораторная работа № 2

Цифро-аналоговый преобразователь

1 Цель работы

Изучение микроэлектронного цифро-аналогового преобразователя. Экспериментальное определение характеристики преобразования, коррекция погрешностей коэффициента преобразования и смещения нуля. Определение динамических параметров преобразователя.

2 Общие сведения

2.1 Определение и основные параметры цифро-аналогового преобразователя

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) - прибор, предназначенный для преобразования цифрового кода в пропорциональную ему аналоговую величину (обычно напряжение). Преобразование эквивалентно умножению входного кода на заданную аналоговую величину, называемую шагом квантования q или величиной единицы младшего разряда (МР). Таким образом, коэффициент преобразования, равный отношению изменения выходного напряжения к вызвавшему его изменению входного кода, при отсутствии погрешностей равен величине шага квантования (единицы МР).

Величина единицы младшего разряда во всех схемах ЦАП формируется путем деления эталонного напряжения, вырабатываемого внешним или внутренним источником образцового напряжения (ИОН); поэтому коэффициент преобразования пропорционален эталонному напряжению.

Разрядность преобразователя - число разрядов входного кода, преобразуемого в аналоговую величину. Разрядность связана с точностью: увеличение разрядности предполагает повышение точности преобразования, которая определяется погрешностями преобразования различной природы.

В отличие от аналого-цифрового преобразователя, ЦАП не вносит погрешности квантования - при отсутствии инструментальных погрешностей выходное аналоговое напряжение точно соответствует входному коду.

Инструментальная погрешность, обусловленная изменением условий эксплуатации и не идеальностью элементов преобразователя, проявляется в виде смещения нуля характеристики преобразования, отклонения ее крутизны от заданного значения и отклонением характеристики преобразования от прямой (нелинейности).

Основными факторами, вызывающими появление погрешностей при эксплуатации прибора, являются изменение температуры окружающей среды, изменение характеристик элементов преобразователя с течением времени (старение) и изменение питающих напряжений. При использовании внешнего источника эталонного напряжения его погрешность также должна учитываться, так как изменение эталонного напряжения вызывает пропорциональное изменение коэффициента преобразования.

В большинстве случаев погрешности смещения нуля и изменения крутизны характеристики преобразования могут быть компенсированы регулировкой преобразователя.

Неточность элементов схемы ЦАП может вызвать появление дифференциальной нелинейности - отклонения разности двух аналоговых сигналов, соответствующих соседним кодам, от значения единицы МР. Дифференциальная нелинейность, превышающая ±1МР, приводит к немонотонности характеристики преобразования (например, к уменьшению выходного напряжения при увеличении входного кода).

Быстродействие ЦАП определяется временем установления выходного напряжения, представляющим собой временной интервал, в течении которого происходит установление выходного напряжения с заданной точностью после смены входного кода. Для наиболее распространенных типов преобразователей закон установления выходного напряжения близок к экспоненциальному, что позволяет характеризовать быстродействие преобразователя постоянной времени.

Специфической динамической погрешностью ЦАП является возможность появления коротких выбросов выходного напряжения при изменении входного кода. Эти выбросы обусловлены неидентичностью динамических характеристик аналоговых переключателей в разрядах ЦАП и достигают наибольшей амплитуды при изменении кода от 011...11 к 100...11.

2.2 Устройство и принцип работы ЦАП

Микроэлектронные ЦАП в общем случае можно разделить на преобразователи с прямым и промежуточным преобразованием.

В схеме ЦАП с промежуточным преобразованием входной код сначала преобразуется в промежуточную аналоговую величину, обычно длительность или частоту импульсов. Длительность импульсов преобразуется в напряжение с помощью схемы аналогового интегратора, на вход которого подается эталонное напряжение; частота импульсов равной длительности и амплитуды может быть преобразована в напряжение с помощью фильтра низких частот. ЦАП с промежуточным преобразованием характеризуются низким быстродействием.

Преобразователи с прямым преобразованием делятся на последовательные, параллельные и последовательно-параллельные. Большинство микроэлектронных ЦАП - параллельного типа. В основу их работы положено суммирование токов, соответствующих весам разрядов преобразователя. Схема простейшего параллельного ЦАП приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Параллельный ЦАП с весовыми резисторам

Эталонные токи разрядов в этой схеме определяются матрицей резисторов, подключенных к источнику эталонного напряжения. Для получения токов, соответствующих весам разрядов, сопротивления резисторов при переходе к следующему (более младшему) разряду увеличиваются в два раза. Ключи S0 - S3, управляемые входным кодом, подключают эталонные токи к инвертирующему сумматору токов на операционном усилителе DA1. На выходе операционного усилителя формируется аналоговое напряжение, пропорциональное входному коду.

Погрешность смещения нуля в таком ЦАП в основном определяется напряжением смещения операционного усилителя и может быть минимизирована его балансировкой. Коэффициент преобразования, помимо сопротивлений эталонных резисторов, определяется значением эталонного напряжения и сопротивления резистора обратной связи. В случае изменения коэффициента преобразования (например, при замене источника эталонного напряжения), требуемое его значение может быть восстановлено регулировкой сопротивления обратной связи.

Недостатком подобной схемы является большой диапазон изменения сопротивлений резисторов матрицы, затрудняющий получение резисторов высокой точности. Кроме того, прерывание токов разрядов при размыкании ключей увеличивает длительность переходных процессов. В современных схемах ЦАП применяются резисторные сетки R-2R, позволяющие за счет некоторого усложнения схемы использовать резисторы только двух номиналов, отличающихся в два раза. Для повышения быстродействия применяют ключи на два направления на комплиментарных парах МОП транзисторов. При выключении разряда такой ключ, отключая соответствующий резистор от входа сумматора токов, одновременно подключает его к общей шине. В результате значения токов и напряжений на резисторах не изменяются при переключении разрядов, что позволяет получить высокое быстродействие.

3 Описание экспериментальной установки

Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рисунке 2.2 (на схеме не показаны цепи питания микросхем).

Рисунок 2.2 - Схема экспериментальной установки

Экспериментальная установка построена на базе микросхемы ЦАП типа К572ПА1 (DA1). Основные параметры этой микросхемы:

| а) | число разрядов входного кода | 10; |
| --- | --- | --- |
| б) | значение единицы МР (коэффициент преобразования) при номинальном опорном напряжении 10.24 В | 10 мВ; |
| в) | абсолютная погрешность в конечной точке шкалы, не более | -3...+5 %; |
| г) | нелинейность (в % от полной шкалы), не более | ±0.1 %; |
| д) | выходной ток смещения нуля, не более | 100 нА; |
| е) | время установления выходного тока, не более | 5 мкс. |

Так как выходной аналоговой величиной ЦАП типа К572ПА1 является ток, в схему включен преобразователь ток-напряжение на операционном усилителе DA2. Переменный резистор R9, подключенный к входам балансировки операционного усилителя, позволяет компенсировать напряжение смещения ОУ и ток смещения ЦАП.

Источник образцового напряжения выполнен в виде параметрического стабилизатора на прецизионном стабилитроне VD1 (типа Д818). Так как напряжение стабилизации стабилитрона (9 В) отличается от номинального эталонного напряжения для К572ПА1 (10.24 В), с целью получения номинального значения коэффициента преобразования в цепь обратной связи ЦАП включен переменный резистор R8. Регулировка его сопротивления позволяет установить заданное значение коэффициента преобразования и компенсировать его изменения в процессе эксплуатации.

Значения входного кода ЦАП устанавливаются переключателями S1 - S5 для пяти старших разрядов. Замкнутое состояние переключателей соответствует нулю в соответствующем разряде, разомкнутое - единице. Входы пяти младших разрядов постоянно подключены к нулевому напряжению (заземлены).

Для проверки динамических свойств преобразователя вход старшего разряда может подключаться переключателем S1 к выходу генератора импульсов на микросхеме DD1. При этом напряжение на выходе преобразователя периодически изменяется с амплитудой 5.12 В, что дает возможность наблюдения переходных процессов на экране подключенного к выходу преобразователя осциллографа.

4 Порядок выполнения работы

- Подключить стенд к блоку питания и включить блок питания в сеть.

- Подключить образцовый вольтметр к выходу ЦАП (клемма “Выход” стенда).

- Замкнуть переключатели S1-S5 в старших разрядах входного кода ЦАП.

- Потенциометром “Баланс ОУ” (R9) установить нулевое напряжение на выходе ЦАП.

- Разомкнуть переключатели S1-S5 в старших разрядах входного кода ЦАП.

- Потенциометром “RОС” (R8) установить на выходе ЦАП напряжение 9.92 В.

- Устанавливая необходимые значения кода переключателями S1-S5, снять характеристику преобразования ЦАП для 32 значений входного кода.

- Построить зависимость погрешности от входного кода, оценить степень нелинейности характеристики преобразования.

- Замкнуть переключатели S2-S5, переключателем S1 подключить вход старшего разряда ЦАП к выходу генератора на микросхеме DD1.

- Подключить вход первого канала двухлучевого осциллографа к выходу генератора (клемма "Вых. ген.), а второго - к выходу ЦАП.

- Наблюдая на экране процесс установки выходного напряжения ЦАП при переключении старшего разряда, определить величину задержки начала переходного процесса относительно фронта импульса на входе старшего разряда для положительного и отрицательного фронтов.

- Определить постоянную времени переходного процесса и вычислить время установки выходного напряжения с точностью до 0.1% для положительного и отрицательного фронтов.

5 Контрольные вопросы

- Дать определение ЦАП и перечислить основные его параметры.

- Нарисовать функциональную схему ЦАП с весовыми резисторами.

- Объяснить по функциональной схеме работу преобразователя.

- Привести основные недостатки исходной схемы с весовыми резисторами и способы их устранения в современных схемах ЦАП.

- Нарисовать схему лабораторной установки.

- Объяснить назначение отдельных элементов схемы.

- Рассказать о методике коррекции напряжения смещения и коэффициента преобразования.

- Рассказать о методике определения характеристики преобразования.

- Перечислить основные технические характеристики преобразователя К572ПА1.

- На основании результатов поверки преобразователя оценить степень нелинейности его характеристики преобразования.

- Рассказать о методике определения динамических характеристик и расчета времени установления выходного напряжения с заданной точностью.

Список литературы

- Интегральные схемы аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей/ Балакай В.Г., Крюк И.П., Лукьянов М.Л.; Под ред. Л.М. Лукьянова. - М.: Энергия, 1978. - 256 с., ил.

- Новаченко И.В., Телец В.А. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры. Дополнение второе: Справочник.-М.: Радио и связь, 1992.-240 с.: ил.

- Федорков Б.Г., Телец В.А., Дегтяренко В.П. Микроэлектронные цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.-М.: Радио и связь, 1984.-120с., ил.